## Slide 1: Блокова схема на система за събиране и преобразуване на информация

## Slide 2: Блокова схема на аналоговия входен канал на система за събиране и преобразуване на информация

## Slide 3: Основни зависимости в схемата на аналоговия входен канал
- критерий за качество на сигнала
- уравнение на аналоговия входен канал
- коефициент на филтрация
- полюсна честота на филтъра за осигуряване качеството на сигнала

## Slide 4: Зависимост между разрядността на АЦП и качеството на сигнала
Разрядност | ULSB, mV | , % | (S/N)F | 
 | (UR=10V) |  | отн. единици | dB
4 | 625 | 3,2 | 2,0.103 | 33
5 | 312 | 1,6 | 8,0.103 | 39
6 | 156 | 0,8 | 3,2.104 | 45
7 | 78,1 | 0,4 | 1,3.105 | 51
8 | 39,0 | 0,2 | 5,0.105 | 57
9 | 19,6 | 0,1 | 2,0.106 | 63
10 | 9,8 | 0,05 | 8,0.106 | 69
11 | 4,9 | 0,025 | 3,2.107 | 75
12 | 2,45 | 0,012 | 1,3.108 | 81
13 | 1,22 | 0,006 | 5,0.108 | 87
14 | 0,61 | 0,003 | 2,0.109 | 93
15 | 0,305 | 0,0015 | 8,0.109 | 99
16 | 0,153 | 0,00075 | 3,2.1010 | 105

## Slide 5: Избор на полюсна честота на филтъра в зависимост от вида и честотата на входния сигнал
Вид на сигнала | Полюсна честота на филтъра
Постоянен ток | 1/скорост на изменение
Синусоидален | 1/период
Сложен периодичен | 20/период на основната хармонична
Единични импулси | 1/продължителност на импулса

## Slide 6: Избор на честота на дискретизация

## Slide 7: Избор на честота на дискретизация

## Slide 8: Избор на честота на дискретизация

## Slide 9: Зависимост между разрядността и динамичния диапазон на АЦП

## Slide 10: Зависимост между честотата на дискретизация, амплитудата на сигнала при честотата на препокриване и броя полюси на филтъра
fs | Амплитуда, % | Амплитуда, dB | Брой полюси
3fa | 1,6 | -36 | 10
4fa | 1,6 | -36 | 6
5fa | 1,0 | -40 | 4
8fa | 1,6 | -36 | 2
14fa | 1,6 | -36 | 1

## Slide 11: Зависимост между честотата на дискретизация, честотата на сигнала, динамичния диапазон и броя полюси на филтъра

## Slide 12
Извеждане на уравнението за шумовата честотна лента
Горната гранична честота на RC верига е:
.
Ефективната (еквивалентната правоъгълна) широчина
на честотната лента от гледна точка на изчисляване на шумовете се получава с израза:
.
Нормираната предавателна характеристика на схемата (uo/ui) е K(f):
Следователно
Тогава

## Slide 13: Избор на място на филтъра в схемата и на полюсна честота за намаляване на шума в изхода на усилвателя fp<fs/2<<fADC<fh
Шумът се интегрира върху по-тясната от честотните ленти на усилвателя и АЦП
Шумът се интегрира върху честотната лента на филтъра

## Slide 14: Основни етапи при проектиране на схеми за нормализация на аналоговия сигнал в системите за събиране и преобразуване на информация
Определяне стойността на входното напрежение, стойността на синфазното напрежение и стойността на отношението сигнал/шум на входа.
Определяне на разрядността на АЦП и необходимата стойност на отношението сигнал/шум на изхода на филтъра.
Определяне на необходимата стойност на коефициента на потискане на синфазните сигнали от усилвателя и избор на елементи.
Проектиране на усилвател с такъв коефициент на усилване, който ще бъде достатъчен за постигане на отношение сигнал/шум в неговия изход по-голямо от 100.
Изчисляване на полюсната честота на филтъра, необходима за постигане на зададената в т. 2 стойност на отношението сигнал/шум в неговия изход и сравняване на получената стойност на честотата с необходимата стойност за пълно покриване на честотния спектър на сигнала.
Избор на честота на дискретизация и брой полюси на филтъра, осигуряващи динамичния диапазон на АЦП.
Ако усилвателят е постояннотоков, се изчислява грешката от входното напрежение и входния ток на несиметрия и се проверява дали стойността й е по-висока от максимално допустимата за избрания АЦП.

## Slide 15
Пример 1. Дадено: входно напрежение – сложен периодичен сигнал с ефективна стойност Ui=2mV и период T=0,5s; синфазен сигнал (шум) с ефективна стойност UCM=1V. Да се проектира схема за нормализация, осигуряваща 8-разрядно аналогово-цифрово преобразуване (S/N)F = 5.105. В схемата да се използват резистори с точност 1% (ACM = 0,02).
Решение:
- тази стойност удовлетворява изискването:
За операционен усилвател LM741 се намира от амплитудно-честотната характеристика, че при коефициент на усилване с обратна връзка Ad = 100, горната гранична честота е 9 kHz. Тогава полюсната честота на филтъра е:
.
В същото време стойността на полюсната честота на филтъра трябва да бъде:
.
Следователно схемата на диференциален усилвател с един операционен усилвател не може да осигури необходимото качество на сигнала.

## Slide 16
Използва се схема на инструментален усилвател с три операционни усилвателя. По този начин се осигурява по-голям коефициент на усилване Ad, а коефициентът на предаване за синфазния сигнал AСМ запазва своята стойност, тъй като за първото стъпало той е равен на 1. Коефициентът на усилване Ad се разделя по равно за двете стъпала, което води и до една и съща стойност на горната гранична честота. Избира се стойност на коефициента на усилване Ad = 60dB, която се разделя по 30dB за всяко стъпало. Получава се:
От амплитудно-честотната характеристика на операционния усилвател LM741 се намира, че при коефициент на усилване с обратна връзка Ad = 31, горната гранична честота е 30 kHz. Горната гранична честота на двустъпалния усилвател е:
Тогава полюсната честота на филтъра е:
Получената стойност е много по-голяма от 40Hz, което показва, че двустъпалната схема осигурява много по-високо качество на сигнала.
n – брой на стъпалата при многостъпален усилвател.

## Slide 17
Пример 2. Дадено: входно напрежение – сложен периодичен сигнал с ефективна стойност Ui=2mV и период T=0,5s; синфазен сигнал (шум) с ефективна стойност UCM=1V. Да се проектира схема за нормализация, включваща инструментален усилвател с три операционни усилвателя LM741 и усилване 60 dB. В схемата да се използват резистори с точност 1% (ACM = 0,02). Да се определи стойността на отношението (S/N)F .
Решение:
Следователно схемата осигурява 9-разрядно аналогово-цифрово преобразуване, където (S/N)F = 2.106.
Пример 3. Дадено: входно напрежение – сложен периодичен сигнал с ефективна стойност Ui=2mV и период T=0,5s; синфазен сигнал (шум) с ефективна стойност UCM=1V. Да се проектира схема за нормализация, включваща инструментален усилвател с три операционни усилвателя и усилване 60 dB, която трябва да осигури 8-разрядно аналогово-цифрово преобразуване (S/N)F = 5.105. Да се изчисли минималната стойност на горната гранична честота на операционните усилватели в схемата. В схемата да се използват резистори с точност 1% (ACM = 0,02).
Решение:
Минималната стойност на горната гранична честота на двустъпалния усилвател в схемата е:
Минималната стойност на горната гранична честота на един усилвател от схемата е: